唐山市人民医院医学装备管理委员会

采购项目市场询价调研函

致：各供应商

感谢贵公司参加医院采购膀胱镜70°维修服务项目询价，现进行市场调研，并向贵公司征询报价。如有意向，请依据以下项目概况为基础，准备以下材料，将扫描件电子版于2024年6月4日前回传至发送邮箱tssrmyyxj@163.com。

1.	公司营业执照、医疗器械经营许可证各一份（盖章复印件）

2.	业务人员授权书原件；调研询价报价单原件（见附件1，填全盖章）；公司介绍（见附件2，包括服务能力、历史业绩等）

联系电话：0315-2861591

2024年5月30日

项目概况：

- 服务标的：唐山市人民医院在用史道斯膀胱镜70°2条：型号：27005CA/27005CA产品编号：120ZG8/120JZK

故障情况：

序列号：120ZG8 1.图像模糊 序列号：120JZK 1. 图像模糊

2.前端照明光纤漏水        2. 物镜系统崩边破损

3.柱状透镜破损            3.前端照明光纤有浮泡磨损

4.目镜窗口镜片凸起        4.柱状透镜破损

5.维修后工作管前端方形    5.目镜罩凸起

6.色环缺失

维修情况：

序列号：120ZG8  1.更换工作管        序列号：120JZK 1.更换工作管

2.更换照明光纤                     2.更换照明光纤

3.更换物镜系统                     3.更换物镜系统

4.更换柱状透镜                     4.更换柱状透镜

5.清理、装配光学系统，调整校对光学系统 5.更换色环

成像的焦距、视角、视场（FOV）  6. 清理、装配光学系统，调整校

6.图像以及测漏测试                   对光学系统成像的焦距、视角视场（FOV）

7. 图像以及测漏测试

服务方式：维修

- 维修质保期：无条件整条镜子保修1年

附件1：

调研询价报价单

唐山市人民医院：

在贵单位组织的采购膀胱镜70°维修服务项目询价中，我公司针具体报价如下：

报价金额（万元）：

报价公司（公章）：

联系电话：

联系邮箱：

法人代表签字或印章：

日期：

备注：项目主要情况：

- 服务标的：唐山市人民医院在用膀胱镜70（2条）°：

二、故障情况：

序列号：120ZG8 1.图像模糊 序列号：120JZK 1. 图像模糊

2.前端照明光纤漏水        2. 物镜系统崩边破损

3.柱状透镜破损            3.前端照明光纤有浮泡磨损

4.目镜窗口镜片凸起        4.柱状透镜破损

5.维修后工作管前端方形    5.目镜罩凸起

6.色环缺失

三、维修情况：

序列号：120ZG8  1.更换工作管        序列号：120JZK 1.更换工作管

2.更换照明光纤                     2.更换照明光纤

3.更换物镜系统                     3.更换物镜系统

4.更换柱状透镜                     4.更换柱状透镜

5.清理、装配光学系统，调整校对光学系统 5.更换色环

成像的焦距、视角、视场（FOV）  6. 清理、装配光学系统，调整校对光学系统成像的焦距、视角视场（FOV）

6.图像以及测漏测试

7. 图像以及测漏测试

四、服务方式：维修

五、维修质保期：整条镜子保修1年