红细胞寿命测定呼气试验仪配置及技术参数要求

用途：用于红细胞寿命测定，主要涉及专业除了血液科外，还有肾内科，肝病及消化科、内分泌科、肿瘤科、风湿免疫科和新生儿科。

# 1.测量一组样本的时间≤7min。

# 2.测量CO标准误差值满足SD≤0.15 ppm。

# 3.测量CO准确性满足≤0.15 ppm。

# 4.同时测量CO2和CO。

# 5.自动完成CO2和CO浓度测量、稀释校正、红细胞寿命计算。

# 6.CO2校准功能，消除呼气样品成份因呼气个体差异而不能保证完全是肺泡气而引起的误差。

# 7.CO、CO2测试方法：非色散红外光谱法。

# 8.CO测试特点：成对测量、差值拟合。

# 9.操作控制系统：智能化控制，操作面板操作安全简便，适合单人操作。

# 10.预热时间≤10 min。

# 11.信息传输：USB标准通讯接口，兼容多种医疗或科研机构终端系统，实时传输检验结果。12.自动提示样品是否在位。

13.具有压强、温度自动校准功能。

14.红细胞寿命测定的准确性：同品牌的红细胞寿命测定呼气试验仪至少有一个型号与甘氨酸标记法进行过红细胞寿命测定值比较。

15.提供工作站一套。

16.使用年限≥10年。

# 注：装机时需完成与我院LIS系统连接。