唐山市人民医院医学装备管理委员会

采购项目市场询价调研函

致：各供应商

感谢贵公司参加医院采购威力高频电刀维修服务项目询价，现进行市场调研，并向贵公司征询报价。如有意向，请依据以下项目概况为基础，准备以下材料，将扫描件电子版于2025年1月14日前回传至发送邮箱tssrmyyxj@163.com。

1.	公司营业执照、医疗器械经营许可证各一份（盖章复印件）

2.	业务人员授权书原件；调研询价报价单原件（见附件1，填全盖章）；公司介绍（见附件2，包括服务能力、历史业绩等）

联系电话：0315-2861591

2025年1月14日

项目概况：

- 服务标的：唐山市人民医院在用威力高频电刀：型号：FORCE EZ-8C产品编号：F9L11932B

- 故障情况：

1.外观检查:检查主机外观完整，无明显外力损坏迹象；

2.通电测试:主机接入交流电，检测无功率输出； 故障现象检测流程

3.拆机检测:检测为底板故障，几处电压波动较大。功率管老化严重，继电器老化，触电碳化需更换；

维修情况：

- 维修底板

- 更换继电器

- 清理灰尘，校准整体功率参数

服务方式：维修

- 维修质保期：无条件整体保修1年

附件1：

调研询价报价单

唐山市人民医院：

在贵单位组织的采购威力高频电刀维修服务项目询价中，我公司针具体报价如下：

报价金额（万元）：

报价公司（公章）：

联系电话：

联系邮箱：

法人代表签字或印章：

日期：

备注：项目主要情况：

一、	服务标的：唐山市人民医院在用威力高频电刀：型号：FORCE EZ-8C产品编号：F9L11932B

二、	故障情况：

1.外观检查:检查主机外观完整，无明显外力损坏迹象；

2.通电测试:主机接入交流电，检测无功率输出； 故障现象检测流程

3.拆机检测:检测为底板故障，几处电压波动较大。功率管老化严重，继电器老化，触电碳化需更换；

维修情况：

1.	维修底板

2.	更换继电器

3.	清理灰尘，校准整体功率参数

服务方式：维修

三、	维修质保期：无条件整体保修1年