- 用途：

数字化百万像素C臂产品，能满足脊柱、创伤、关节、四肢、疼痛科等术中透视定位要求，适用于高难度复杂骨科手术成像。

- 配置与技术参数要求：

1	具备功能

1.1	具备中国医疗器械注册证。

2	标准配置

2.1	高压发生器	1套

2.2	X线球管	1套

2.3	影像增强器	1套

2.4	C臂主机	1套

2.5	数字（130万像素）摄像机	1套

2.6	图像处理工作站	1套

2.7	激光定位系统	1套

2.8	图像监视器	2台

2.9	限束器及滤线栅	1套

2.10	脚踏开关	1套

2.11	手闸开关	1套

3	C形臂机架

3.1	水平移动：200mm

3.2	垂直升降：400mm

3.3	C形臂滑转：135°(-45°-- +90°)

3.4	轴向旋转：±180°

3.5	左右摆角：±12.5°

3.6	自由开口空间：800mm

3.7	SID源像距：1000mm

3.8	弧深：710mm

4	高压发生器

4.1	最大输出功率：5.0KW

4.2	逆变频率：40kHz

4.3	最大电压：120KV

4.4	最大透视电流：8.0mA

4.5	脉冲透视：1；2；4；8帧

4.6	数字点片最大电流：20.0mA

5	X线球管

5.1	球管类型：固定阳极

5.2	球管焦点：小焦点：0.6mm；大焦点：1.5mm

5.3	管套热容量：1.3MHU

6	影像增强器

6.1	可变三视野：具备：9、6、4.5寸

6.2	图像清晰度指标：线对分辨率：2.2 lp/mm；灰度等级：10级

6.3	数字（130万像素）摄像机：1280×1024×10bit

7	限束器及滤线栅

7.1	限束器	具备

7.2	滤线栅栅比：1/8

7.3	滤线栅密度：40 L/cm

8	监视器及台车

8.1	屏幕尺寸：17英寸  2台高分辨显示器

8.2	最大分辨率：1280×1024

8.3	显示器台车：具备

9	数字图像存储与传输

9.1	本机图像存储：10万幅

9.2	USB图像导出：具备，可导出为JPG，DICOM等格式

10	操控功能

10.1	曝光模式、参数等设置：具备

10.2	有线曝光脚闸：具备

10.3	有线曝光手闸：具备

11	激光定位系统：具备

12	数字图像处理功能（工作站）

12.1	图像水平、垂直翻转：具备

12.2	图像360°旋转：具备

12.3	图像反色：具备

12.4	图像实时窗宽、窗位处理：具备

12.5	图像实时增益处理：具备

12.6	图像实时边缘增强处理：具备

12.7	图像实时动态降噪处理：具备

12.8	图像实时去除运动伪影处理：具备

12.9	图像实时金属识别处理：具备

12.10	采用分屏技术显示图像：1,4,9幅切换

12.11	曝光剂量显示：具备