唐山市人民医院医学装备管理委员会

采购项目市场询价调研函

致：各供应商

感谢贵公司参加医院采购司迈30°电切镜1条维修服务项目询价，现进行市场调研，并向贵公司征询报价。如有意向，请依据以下项目概况为基础，准备以下材料，将扫描件电子版于2025年4月11日前回传至发送邮箱tssrmyyxj@163.com。

1.	公司营业执照、医疗器械经营许可证各一份（盖章复印件）

2.	业务人员授权书原件；调研询价报价单原件（见附件1，填全盖章）；公司介绍（见附件2，包括服务能力、历史业绩等）

联系电话：0315-2861591

2025年4月9日

项目概况：

- 服务标的：唐山市人民医院在用司迈30°电切镜1条：

- 型号：A0430230产品编号：A2121159

三、故障情况：

1、图像模糊、发暗

2、照明光纤断点多

3、工作管划痕

4、主体划痕

5、目镜罩划痕

6、物镜系统损坏

7、柱状透镜破损4根

8、色环划痕

维修情况：

1、更换工作管

2、更换照明光纤

3、更换物镜系统

4、更换柱状透镜4根

5、清理、装配光学系统，调整校对光学系统成像的焦距、视角、视场（FOV)          服务方式：维修

维修质保期：无条件整体保修1年

附件1：

调研询价报价单

唐山市人民医院：

在贵单位组织的采购司迈30°电切镜1条维修服务项目询价中，我公司针具体报价如下：

报价金额（万元）：

报价公司（公章）：

联系电话：

联系邮箱：

法人代表签字或印章：

日期：

备注：项目主要情况：

一、	服务标的：唐山市人民医院在用司迈30°电切镜1条  二、型号：A0430230产品编号：A2121159

二、故障情况：

1、图像模糊、发暗

2、照明光纤断点多

3、工作管划痕

4、主体划痕

5、目镜罩划痕

6、物镜系统损坏

7、柱状透镜破损4根

8、色环划痕

维修情况：

1、更换工作管

2、更换照明光纤

3、更换物镜系统

4、更换柱状透镜4根

5、清理、装配光学系统，调整校对光学系统成像的焦距、视角、视场（FOV)

服务方式：维修  维修质保期：无条件整体保修1年